## Zał. nr 3 do SWZ
Załącznik nr 3 do SWZ
Nazwa Wykonawcy
PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg
Dostawa urządzeń do kompresji klatki piersiowej na potrzeby Ratownictwa Medycznego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | Parametr oferowany
I. | URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ
1. | Waga urzadzenia z torbą, ładowarką, akcesoriami i 3 bateriami do 9,25 kg | TAK
2. | Waga urządzenia z baterią gotowe do pracy do 3,75 kg | TAK
3. | Wymiary torby z urządzeniem do 25,5 cm x 30 cm x 45 cm | TAK
4. | Kompaktowe, małe wymiary urządzenia do 18 cm x 15 cm x 24 cm | TAK
5. | Odpowiedni dla pacjentów o obwodzie klatki piersiowej w zakresie 76 cm do 135 cm | TAK
6. | Głębokość uciśnięć 52 mm +/-2 mm | TAK
7. | Częśtość ucisków 110 / min +/ - 4 | TAK
8. | Tryb pracy ciągłej polegający na wykonywaniu ucisków klatki bez przerw | TAK
9. | Tryb pracy z przerwa na wentylację (oddech) w trybie 30 ucisków, przerwa 3 s na podanie oddechu | TAK
10. | Podczas pracy w trybie z przerwą w czasie przerwy tłok uciskający unosi się do góry w celu ułatwienia podania oddechu | TAK
11. | Alarmy dżwiękowe w każdym trybie pracy | TAK
12. | Alerty świetlne wyświetlane na 3 kontrolkach LED | TAK
13. | Urządzenie typu CF - zabezpieczone przed defibrylacją | TAK
14. | Urządzenie wyposażone w jednostkę czasu rzeczywistego | TAK
15. | Urządzenie wyposażone w moduł komunikacji z wykorzystnaiem podczerwieni | TAK
16. | Klasa ochrony IP 42 | TAK
17. | Bateria zapewniająca pracę przez 60 min | TAK
18. | W zestawie 3 baterie wymienialne bez użycia narzędzi podczas pracy, zwalniane za pomocą jednego przycisku | TAK
19. | Czas ładowania baterii do 120 min | TAK
20. | Zakres temperatury pracy baterii od -20°C do + 50°C | TAK
21. | Wskaźnik stanu naładowania baterii na panelu urządzenia z identyfikacją 5 progów stanu naładowania . Sygnalizacja rozładowania poniżej 34% za pomocą migającej diody.
22. | Możliwość sprawdzenia stanu naładowania baterii bez konieczności włączania urządzenia | TAK
23. | Funkcja wspomagania wymiany elementu mającego kontakt z pacjentem poprzez wysunięcie tłoka aktywowana za pomocą przycisków na panelu urządzenia | TAK
24. | Urządzenie mocowane do pacjenta za pomocą elastycznych pasów o regulowanej długości | TAK
25. | Urządzenie wyposażone w płytę umieszczaną pod pacjentem | TAK
26. | Pasy mocowane do urądzenia przy pomocy klamerek zatrzaskowych i zaczepów hakowych | TAK
27. | Urządzenie wyposażone w port danych wejściowych | TAK
Data, ……................2022 r. |  | …........................................................................................
podpis kwalifikowany, podpis elektroniczny lub podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu